Service-Leitfaden

Plausibilität der Messdaten

Dokument-Nr. TT-LF-001-DE  ·  Ausgabe April 2026  ·  Aquatos Web LTX, Aquatos mini, Aquatos nano

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Messdaten Ihrer TerraTransfer-Datenlogger systematisch zu prüfen, wenn Werte unplausibel erscheinen. Er deckt drei häufige Fragestellungen ab:

- Werden überhaupt Messdaten aufgezeichnet?

- Sind die aufgezeichneten Werte plausibel?

- Sind die Messreihen über die Zeit konsistent oder gibt es Sprünge?

Hinweis: Voraussetzung: Sie können den Logger lokal per Bluetooth (BLE) mit der BLX-App oder online über den Sensormanager / die LTX Microcloud erreichen. Ist das nicht möglich, prüfen Sie zuerst die Verbindung mit dem Leitfaden TT-LF-003 (Mobilfunk) bzw. TT-LF-004 (BLE).

1. Werden Messdaten aufgezeichnet?

### 1.1 Live-Wert prüfen

Verbinden Sie sich mit dem Logger über die BLX-App oder den Sensormanager und lösen Sie eine Sofortmessung aus:

- BLX-App: Reiter „Live-Werte" — der Logger misst alle aktivierten Kanäle ohne Datensatz-Speicherung.

- Sensormanager: Bereich „Parameter" → „Testmessung" — die Kanäle des angeschlossenen Sensors werden angezeigt.

### 1.2 Aufzeichnung der Sensorkanäle prüfen

Wenn keine Werte erscheinen oder einzelne Kanäle leer bleiben, kontrollieren Sie die Sensor-Konfiguration:

- Analoger Sensor (Piezo Typ 0312, Keramik Typ 0420): Sind alle vorgesehenen Kanäle (Druck, Temperatur, …) im Logger aktiviert?

- Digitaler Sensor (SDI-12): Werden die SDI-12-Kanäle korrekt eingelesen? Bei Folgekanälen prüfen, ob der Zwischenspeicher genutzt wird und eine fortlaufende ID hinterlegt ist.

- Zuordnung Kabel ↔ Logger-Anschluss: Beim LTX und mini sind max. 3 Sensoren je Kabel zulässig (insgesamt max. 24 SDI-12-Kanäle).

Nehmen Sie ggf. die nötigen Anpassungen vor und führen Sie eine erneute Testmessung durch.

### 1.3 Wenn weiterhin keine Daten ankommen

- Verkabelung am Logger und an der OSX-Verbindungsstelle (Keramik 0420) prüfen — siehe TT-LF-002 Sensor-Störung.

- Batteriespannung prüfen — bei < 2,5 V kann der Sensor nicht zuverlässig versorgt werden.

- Bleibt der Fehler nach allen Schritten bestehen, ist von einem Hardwarefehler auszugehen → Reparaturauftrag (TT-RMA-001).

2. Sind die Werte plausibel?

### 2.1 Messstellen-Situation

- Liegt der Drucksensor unterhalb der Wasseroberfläche, oder ist die Messstelle zwischenzeitlich trocken gefallen?

- Bei einem trocken gefallenen Pegel liefert der Sensor je nach Bauart Luftdruck-Schwankungen oder einen konstanten Nullwert.

- Steht das gesamte Logger-Gehäuse unter Wasser (Hochwasser, artesische Brunnen): Der atmosphärische Druckausgleich über das Druckausgleichselement ist dann blockiert und führt zu Versatz in der Messreihe.

### 2.2 Druckausgleich (Kapillare und Ausgleichselement)

- Wurde das Sensorkabel oder die Kapillare im Gehäuse geknickt? Ein Knick unterbricht den atmosphärischen Druckausgleich dauerhaft.

- Ist das Druckausgleichselement (Goretex-Filter) verschmutzt oder feucht? Vorsichtig reinigen oder austauschen.

Achtung: Bei sichtbar geknicktem Kabel oder beschädigter Kapillare ist eine Reparatur des Sensors nötig — der Druckausgleich lässt sich vor Ort nicht wiederherstellen. Reparaturauftrag (TT-RMA-001) auslösen.

### 2.3 Einheit und Tarierung

- Im Sensormanager bzw. in der BLX-App im Dropdown-Menü die korrekte Messeinheit auswählen (z. B. mWS, cmWS, bar, mbar). Das freie Beschriftungsfeld ändert ausschließlich den angezeigten Namen, nicht die zugrunde liegende Einheit.

- Tarierung prüfen: Standardwerte sind Multi = 1, Offset = 0 (Messung der Wassersäule über dem Sensor).

- Soll eine andere Bezugsgröße erfasst werden (z. B. Pegel über NHN), Tarierung entsprechend anpassen — bevorzugt im Sensormanager über „Tarier-Assistent".

3. Sprünge und Unregelmäßigkeiten in der Messreihe

### 3.1 Wartung und Vor-Ort-Eingriffe

- Wurde der Logger zu Wartungszwecken vorübergehend ausgebaut? Misst er währenddessen weiter, entstehen unpassende Werte (z. B. Lufttemperatur, Atmosphärendruck).

- Empfehlung: Vor jedem Ausbau in der BLX-App oder im Sensormanager eine Pause des Messintervalls einplanen oder den Zeitstempel als Wartungs-Ereignis im Datensatz markieren.

### 3.2 Tarierung und Kalibrierung

- Wurde der Logger neu tariert oder ein Sensor neu kalibriert? Solche Eingriffe können erwartete Sprünge erzeugen — sie sollten im Logbuch der Messstelle dokumentiert sein.

- Zur Plausibilisierung den Zeitpunkt der Tarierung mit dem Sprungzeitpunkt in der Datenreihe abgleichen.

### 3.3 Druckausgleich blockiert

- Liegt der Logger zeitweise vollständig unter Wasser? Dann ist der atmosphärische Druckausgleich solange unterbrochen, bis der Logger wieder über die Wasseroberfläche steht.

- Typisches Bild: gleichmäßiger, mit dem Wasserstand korrelierter Versatz, der nach dem Wiederauftauchen verschwindet.

### 3.4 Sprünge auf allen Kanälen gleichzeitig

- Treten Sprünge in allen Messkanälen (z. B. Druck UND Temperatur) gleichzeitig auf, deutet das auf einen defekten Sensor oder einen Wackelkontakt im Kabel hin.

Achtung: Sprünge auf allen Kanälen ohne erkennbaren Zusammenhang mit Wartung oder Wetter sind ein deutliches Hardware-Indiz. → Reparaturauftrag (TT-RMA-001) auslösen, Logger und betroffenes Sensorkabel beilegen.

4. Diagnose-Schnellübersicht

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache und nächste Schritte |
| --- | --- |
| Keine Messdaten in der Reihe | Sensor nicht angeschlossen / Kanal nicht aktiviert / Verkabelung. → BLX-App Live-Werte, dann TT-LF-002. |
| Werte konstant 0 oder Maximalwert | Sensor trocken oder defekt; SDI-12-Adressfehler. → Sichtprüfung, Sensor an alternativem Logger testen. |
| Versatz zur Referenz, sonst korrekte Form | Tarierung / Einheit. → Ziffer 2.3 prüfen. |
| Sprung zu Wartungszeitpunkt | Ausbau ohne Mess-Pause. → Logbuch-Eintrag, Daten als Wartung markieren. |
| Versatz nach Hochwasser | Druckausgleich blockiert während vollständiger Eintauchung. → keine Aktion nötig, Versatz endet beim Wiederauftauchen. |
| Sprünge in allen Kanälen | Hardware-Defekt → Reparaturauftrag. |
| Verschmutztes Druckausgleichselement | Ausgleichselement reinigen oder bei dauerhaftem Druckversatz tauschen. |

Service · +49 2327 83 44 85-1  ·  service@terratransfer.de  ·  www.terratransfer.de