Service-Leitfaden

Mobilfunk-Übertragung (LTE-M / NB-IoT)

Dokument-Nr. TT-LF-003-DE  ·  Ausgabe April 2026  ·  Aquatos Web LTX

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, eine fehlgeschlagene oder ausbleibende Datenübertragung des Aquatos Web LTX zu Ihrem Server zu diagnostizieren. Die LTX-Logger nutzen LTE-M mit automatischem NB-IoT-Fallback.

Hinweis: Aquatos mini und Aquatos nano sind reine Offline-Logger ohne Modem. Eine Mobilfunk-Diagnose entfällt für diese Geräte. Die Datenauslesung erfolgt vor Ort per Bluetooth (siehe TT-LF-004).

1. Modem aktiviert?

- Mit der BLX-App oder dem Sensormanager mit dem Logger verbinden.

- Im Bereich „Parameter" → „Mobilfunk" prüfen, ob das Modem aktiviert ist.

- Übertragungsintervall (z. B. einmal täglich, alle 15 Minuten) plausibel?

Hinweis: Erfolgt keine Übertragung trotz aktivem Modem, kommen alle weiteren Punkte (2 – 7) als Ursache in Frage. Bitte der Reihe nach abarbeiten.

2. Antenne und Funkversorgung

### 2.1 Antennensteckverbindung

- Antenne fest mit dem FME-Stecker am Logger verschraubt? (Nicht SMA — TerraTransfer-Standard ist FME.)

- Kein Wassereintritt, keine Korrosion am Stecker?

- Antennenkabel nicht geknickt, gequetscht oder unterbrochen?

### 2.2 Antennentyp passend zum Standort

| Antennen-Variante | Eigenschaften und Einsatzfall |
| --- | --- |
| Helical Klein (Ø 46 mm) | 2 dBi, IP66, kompakt — für Schutzschacht oder kompakte Schutzgehäuse mit hinreichender LTE-M-Versorgung. |
| Helical Groß (85 mm PCB) | 5 dBi, höhere Empfindlichkeit — bei mittlerer LTE-M-Abdeckung empfohlen. |
| Stabantenne (280 mm) | 3 dBi, Außeneinsatz — wenn der Logger im Schacht steht, Antenne aber außerhalb montiert wird. |

### 2.3 Empfangsqualität am Standort

- Im Übertragungs-Log des LTX (BLX-App: „Letzte Übertragungen") wird der RSRP-Wert mitprotokolliert. Werte > –100 dBm sind unkritisch, –110 bis –120 dBm grenzwertig, < –120 dBm meist nicht mehr nutzbar.

- Bei dauerhaft schwachem Empfang Antennen-Variante mit höherem Gewinn einsetzen oder Antennenposition verlegen (z. B. Schachtdeckel, oberhalb der Erdoberfläche).

3. SIM-Karte

- SIM-Karte korrekt eingelegt und im richtigen Format (in der Regel Mini-SIM)?

- SIM-Karte aktiviert und nicht abgelaufen?

- PIN-Sperre der SIM ggf. deaktivieren oder den korrekten PIN in den LTX-Parametern hinterlegen.

- Datentarif aktiv, ausreichend Datenvolumen / Guthaben? Bei IoT-Tarifen: nicht durch Inaktivität deaktiviert?

- SIM nicht durch wiederholte PIN-Falscheingaben gesperrt?

Hinweis: Eine schnelle Plausibilitätsprüfung der SIM: Karte vorübergehend in ein einfaches Mobiltelefon stecken und dort prüfen, ob sich das Gerät einbucht.

4. APN und Server-Parameter

In der BLX-App im Bereich „Mobilfunk" und „Übertragung" prüfen:

### 4.1 Mobilfunk-Parameter

- APN des Mobilfunkanbieters korrekt? (Bei IoT-Tarifen meist anbieterspezifisch.)

- Falls vom Anbieter gefordert: APN-Benutzername und APN-Passwort eingetragen?

- Keine versteckten Leerzeichen am Anfang oder Ende der Eingabe?

### 4.2 Übertragungs-Parameter

- Server-Adresse (Hostname oder IP) korrekt eingetragen?

- Pfad / Skript-Endpunkt vollständig (z. B. /upload/aquatos.php)?

- Bei FTP-/FTPS-Versand: korrekter Login, korrekter Zielordner, FTP-Modus passend (Passiv bei Firewall-Konstellationen)?

Achtung: Messstellen-Name darf keine Umlaute oder Sonderzeichen (ä, ö, ü, ß, /, # …) enthalten. Sonderzeichen führen je nach Server zu fehlgeschlagenen Uploads. ASCII-Schreibweise verwenden.

5. Energieversorgung

- Beim Aquatos Web LTX werden 2 × LSH20-Lithium-Batterien eingesetzt. Über die BLX-App lässt sich die aktuelle Spannung anzeigen.

- Sinkt die Spannung dauerhaft unter etwa 2,5 V, scheitern Übertragungen — vor allem bei niedrigen Temperaturen oder schwachem Empfang.

- Empfehlung: Batterien tauschen, wenn die Spannung unter 3,0 V fällt oder das Logbuch wiederholte Übertragungsfehler zeigt.

Hinweis: Batterien werden erst am Einsatzort eingelegt: Fach aufschrauben → Hülse abziehen → Batterien einlegen → Logger startet. Bitte beachten Sie die Polarität.

6. Manueller Übertragungstest und Logfile

- In der BLX-App den Befehl „Übertragung jetzt starten" auslösen.

- Der LTX führt die komplette Sequenz (Modem-Einbuchen, APN, Datenupload, Quittung) protokolliert durch.

- Nach dem Test das vollständige Logfile speichern (Funktion „Letztes Log exportieren") und an unseren Service senden.

Hinweis: Das Logfile enthält die Roh-AT-Antworten des Modems. Damit lässt sich beurteilen, an welcher Stelle die Übertragung scheitert (Netz / DNS / TCP / Server-Antwort).

7. Diagnose-Schnellübersicht

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache und nächste Schritte |
| --- | --- |
| Modem bucht sich nicht ein | Antenne, SIM-Karte, PIN, Datentarif → Punkt 2 + 3. |
| Modem ist eingebucht, kein Upload | APN-Daten, Server-Adresse → Punkt 4. |
| Sporadische Übertragungsfehler | Empfangsqualität (RSRP) oder Batteriespannung knapp → Punkt 2.3 + 5. |
| Server lehnt Datei ab | Sonderzeichen im Messstellenname; falsches Skript / Pfad → Punkt 4. |
| Komplett ohne Verbindung trotz aller Punkte | Logfile exportieren und an Service senden → Punkt 6. |

Service · +49 2327 83 44 85-1  ·  service@terratransfer.de  ·  www.terratransfer.de