Service-Leitfaden

Sensor-Störung diagnostizieren

Dokument-Nr. TT-LF-002-DE  ·  Ausgabe April 2026  ·  Aquatos Web LTX, Aquatos mini, Aquatos nano

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, einen Sensor zu identifizieren, der keine oder fehlerhafte Werte liefert. Schwerpunkt liegt auf der Hardware-Diagnose: Verkabelung, Adapter, SDI-12-Kommunikation und Druckausgleich.

Hinweis: Für eine reine Plausibilitätsprüfung ohne erkennbaren Hardware-Verdacht (Sprünge, Versatz, Tarierung) verwenden Sie zuerst den Leitfaden TT-LF-001 (Messdaten).

1. Sichtprüfung am Sensor und Kabel

### 1.1 Mechanik

- Sensorkabel auf Knicke, Schnittspuren, Quetschungen und scheuernde Auflagen prüfen.

- Kabelende und Steckverbindungen auf Korrosion, Feuchtigkeit, lose Adern oder verformte Kontakte prüfen.

- Bei Pegelsensoren: Druckausgleichselement (Goretex-Filter) am Kabelende sichtprüfen — sauber, trocken, frei von Schlamm und Salzkristallen?

- Bei Keramik-Drucksensor Typ 0420: Sitzt der OSX-Knoten-Adapter fest und unbeschädigt zwischen Sensor und Logger?

Achtung: Geknickte Kabel oder eingedrückte Kapillaren lassen sich vor Ort nicht reparieren. Der Druckausgleich ist dauerhaft gestört. → Reparaturauftrag (TT-RMA-001).

### 1.2 Sensor-Konstruktion (Kurzreferenz)

| Sensortyp | Anschluss / Besonderheit |
| --- | --- |
| Piezo Typ 0312 | Direkter Anschluss am Logger (LTX, mini). Edelstahl AISI 316 Ti. Belüftetes Kabel mit Druckausgleichselement. |
| Keramik Typ 0420 | OSX-Knoten-Adapter zwischen Sensor und Logger. Anschluss am Logger über TT-Standard-Farbcode. |
| Aquatos nano (interner Drucksensor) | Sensor fest verbaut — keine Sensor-seitige Verkabelung erforderlich. |
| SDI-12-Sensor (extern) | Anschluss am Logger über die SDI-12-Klemme. Max. 24 SDI-12-Kanäle pro Aquatos-Logger. |

2. Verkabelung am Logger prüfen

### 2.1 SDI-12-Farbcode (TerraTransfer-Standard)

Bei SDI-12-Sensoren — sowohl Drucksensoren als auch externen Sonden — gilt im TerraTransfer-Verbund einheitlich:

| Funktion | Aderfarbe | Anschluss am Logger |
| --- | --- | --- |
| VCC (12 V) | Weiß | V+ / VCC-Klemme |
| Data | Grün | Data-Klemme |
| GND | Gelb | GND-Klemme |

Achtung: Verwechslungsgefahr beim Keramik-Sensor 0420: Im Sensor selbst sind die Adern Rot/Weiß-Grün/Schwarz codiert. Maßgeblich für den Anschluss am Logger ist immer der TerraTransfer-Standard (Weiß / Grün / Gelb) am OSX-Adapter.

### 2.2 Wago-Klemmen am Aquatos mini / LTX

- Klemme öffnen (Hebel anheben), Ader bis zum Anschlag einführen, Hebel schließen.

- Ader sollte nicht abgeknickt aus der Klemme kommen — sonst Kontaktbruch bei Bewegung.

- Mehrdrähte vorher mit Aderendhülse versehen, nie pur in die Wago drücken.

### 2.3 Sichtbare Lötstellen (nur bei geöffnetem Logger)

- Lötverbindungen auf der Platine prüfen (nur durch geschulte Personen mit ESD-Schutz).

- Sind alle Litzen sauber angelötet, nicht gebrochen oder kalt verlötet?

Achtung: Eingriffe an der Logger-Elektronik führen zum Verlust der Werksgewährleistung. Bei Verdacht auf interne Verkabelungsschäden bitte Reparaturauftrag (TT-RMA-001) auslösen.

3. SDI-12-Diagnose mit Bordmitteln

Antwortet ein SDI-12-Sensor nicht auf Kommandos, hilft eine kontrollierte Test-Sequenz im Sensormanager bzw. in der BLX-App:

- Adresse abfragen: Standardadresse 0; bei mehreren Sensoren am gleichen Bus muss jede Adresse eindeutig sein.

- Identifikation („aI!"): Sensor sollte Hersteller, Modell, Firmware-Version melden. Keine Antwort → Verkabelung oder Sensor defekt.

- Messung („aM!" / „aD0!"): Werte plausibel? Werte „NA" oder konstant 0 → Sensor offline.

- Bus-Adressänderung („aAb!") nur dann, wenn ein zweiter Sensor an den gleichen Bus soll. Adresse vorher per Sichtprüfung am Sensor-Etikett dokumentieren.

Hinweis: Im praktischen Einsatz hat sich bewährt, höchstens 2–3 SDI-12-Sensoren pro Bus zu betreiben — auch wenn der Aquatos-Logger insgesamt 24 SDI-12-Kanäle unterstützt. Lange Bus-Längen erhöhen das Störpotenzial.

4. Quertest und Eingrenzung

### 4.1 Sensor an einem zweiten Logger testen

Wenn ein zweiter, intakter Logger zur Verfügung steht: Sensor dort anschließen und kurz Live-Werte erfassen.

- Sensor liefert dort plausible Werte → der ursprüngliche Logger hat das Problem (z. B. defekter SDI-12-Treiber).

- Sensor liefert auch dort keine oder falsche Werte → Sensor defekt.

### 4.2 Logger mit einem zweiten Sensor testen

- Bekannten guten Sensor anschließen und prüfen, ob der Logger ihn korrekt einliest.

- Erkennt der Logger den guten Sensor → der ursprüngliche Sensor ist defekt.

- Erkennt er auch ihn nicht → Logger defekt.

### 4.3 Versorgungsspannung prüfen

- Sinkt die Batteriespannung unter 2,5 V, kann der SDI-12-Bus instabil werden.

- Beim Aquatos Web LTX Batterien (LSH20) tauschen, beim Aquatos mini ebenfalls Batterie wechseln.

5. Diagnose-Schnellübersicht

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache und nächster Schritt |
| --- | --- |
| Sensor wird nicht erkannt | Verkabelung / Klemme / SDI-12-Adresse → Punkt 2 + 3. |
| Sporadische Ausfälle | Wackelkontakt im Kabel, lose Klemme, schwache Batterien. |
| Werte konstant 0 / NA | Sensor defekt oder ohne Versorgungsspannung. |
| Werte konstant Vollausschlag | Druckausgleich blockiert; bei Keramik 0420 OSX-Adapter prüfen. |
| Sprünge auf allen Kanälen | Sensor-Hardwarefehler. → Reparaturauftrag. |
| Sensor läuft am 2. Logger | Logger-Defekt. → Reparaturauftrag. |
| Sensor läuft am 2. Logger nicht | Sensor-Defekt. → Reparaturauftrag. |

Service · +49 2327 83 44 85-1  ·  service@terratransfer.de  ·  www.terratransfer.de